监  测  报  告

报告编号:FY-ZX-22-039-137

项目名称:中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司2022-2024年度外委监测-油品车间（2#污水池废气处理设施排放口）-月监测

委托单位: 中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司

监测单位:内蒙古富源新纪检测有限责任公司

签发日期: 2023年04月26日

声   明

- 监测报告封面及骑缝位置无检验检测专用章无效。

- 监测报告无编制、审核、批准人员签字无效。

- 监测委托方如对监测报告数据有异议，请于收到报告之日起十五日内向本单位提出复测申请，同时附上报告原件并预付复测费，逾期不予受理。不可重复性或者不能进行复测的实验，不进行复测委托方放弃异议权利。

- 委托方办理完毕以上手续后，本单位会尽快安排复测。如果复测结果与异议内容相符，本单位将退还委托单位的复测费。

- 本报告外部提供数据右上角标注“☆”，当外部数据影响结果的有效性时，本单位不承担任何经济和法律责任。

- 委托送检的，其检验监测数据、结果仅适用于客户提供的样品，对于报告及所载内容的使用、使用所产生的直接或间接损失及一切法律后果，本单位不承担任何经济和法律责任。

- 本单位保证工作的客观公正性，对委托方的商业信息、技术文件等商业秘密履行保密义务。

- 未经本单位批准，不得复制（全文复制除外）本报告。经同意的复制品需加盖本单位公章后方能生效。

- 未经本单位书面同意，本报告及数据不得用于商品广告，违者必究。

- 如果项目左上角标注“*”标识，表示该项目为分包项目。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

防伪说明：

- 报告编号是唯一的；

- 报告采用特制防伪纸张印制，纸张表面带有“    ”防伪纹路，该防伪纹路不支持复印，即复制品不会带有“    ”防伪纹路。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

电话：（0471）4307403

传真：（0471）3819349

邮编：010020

地址： 内蒙古呼和浩特市新华大街锦威商务中心10楼

内蒙古富源新纪检测有限责任公司受 中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司 委托，于2023年04月21日~2023年04月23日对项目 中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司2022-2024年度外委监测-油品车间（2#污水池废气处理设施排放口）-月监测 进行了监测，本次任务信息如下：

任务信息一览表

| 委 托 方 | 中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司 |
| --- | --- |
| 联 系 人 | 李正芳 |
| 委托方联系方式 | 13451344157 |
| 委 托 日 期 | 2022/7/30 |
| 受 托 方 | 内蒙古富源新纪检测有限责任公司 |
| 受托方联系方式 | （0471）4307403 |
| 外委或分包内容 | / |
| 监 测 性 质 | 委托监测 |
| 样 品 类 别 | 有组织废气 |
| 采 样 日 期 | 2023/4/21 |
| 采 样 地 点 | 中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司 |
| 采 样 人 员 | 甄光宇 马龙 |
| 监 测 人 | 甄光宇 马龙 李巧红 坤飞 郭宇 孔令哲 |
| 监 测 日 期 | 2023/4/21~2023/4/23 |
| 监 测 场 所 | 呼和浩特市总部 |
| 项 目 负 责 人 | 常玉军 |

1 监测内容

表1-1  各类别监测点位监测内容

| 类别 | 点位编号 | 点位名称 | 坐标 | 监测项目及频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | FQ001 | 2号污水池废气处理设施排放口 | N40°44′01.83″ E111°45′13.04″ | 排气流量，非甲烷总烃（以碳计）、硫化氢、邻二甲苯、间、对二甲苯、甲苯、苯排放浓度及其速率； 3次/天，监测1天。 |

2 监测及分析方法

- 表2-1  各类样品监测仪器及分析方法一览表

| - 监测项目分类 | 序号 | 监测项目 | 监测方法及来源 | 使用仪器 及编号 | 方法检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 有组织废气 | - 1 | 排气流量 | 《固定污染源排气中 颗粒物测定 与气态污染物采样方法》GB/T 16157-1996 （7排气流速、流量的测定） | 智能烟尘（气）测试仪FYXJ/HY-038[004] | —— |
|  | - 2 | - 非甲烷总烃（以碳计） | - 《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定气相色谱法》HJ38-2017 | 真空防爆采样箱FYXJ/HY-049[007] - 气相色谱仪FYXJ/HY-116[003] | - 0.07mg/m³ |
|  | - 3 | - 硫化氢 | - 《空气和废气监测分析方法》第四版增补版第五篇污染源监测第四章气态污染物的测定十、硫化氢（三）亚甲蓝分光光度法（B） | - 全自动烟气采样器FYXJ/HY-003[003] - 可见分光光度计FYXJ/HY-113[001] | - 0.01mg/m³ |
|  | - 4 | - 邻二甲苯 | - 《固定污染源废气挥发性有机物的测定固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》 HJ734-2014 | 真空防爆采样箱FYXJ/HY-049[007] - 气相色谱质谱联用仪FYXJ/HY-137[001-4] | - 0.004mg/m³ |
|  | - 5 | - 间、对二甲苯 |  |  | - 0.009mg/m³ |
|  | - 6 | - 甲苯 |  |  | - 0.004mg/m³ |
|  | - 7 | - 苯 |  |  | - 0.004mg/m³ |

- 此页以下空白

3 质量保证与控制措施

为保证本次监测结果准确、可靠，根据相关规定和要求，我公司对监测过程进行了质量控制，具体情况如下所示：

表3-1  监测使用仪器检定/校准情况表

| 仪器名称 | 仪器型号 | 仪器编号 | 有效期至 | 溯源方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 智能烟尘（气）测试仪 | FY-YQ201 | FYXJ/HY-038[004] | 2023/8/31 | 检定 |
| 可见分光光度计 | Alpha-1101 | FYXJ/HY-113[001] | 2023/8/30 | 检定 |
| 气相色谱仪 | GC9790-J | FYXJ/HY-116[003] | 2023/8/31 | 检定 |
| 气相色谱质谱联用仪 | Clarus580+SQ8 | FYXJ/HY-137[001-4] | 2023/8/31 | 检定 |
| 全自动烟气采样器 | MH3001 | - FYXJ/HY-003[003] | 2024/1/9 | 校准 |

4 样品描述

- 表4-1  样品描述表

| 样品描述 | 样品编号 | 监测项目 | 状态描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | ZX22039137FQ00100113~ ZX22039137FQ00100313 | 邻二甲苯、间、对二甲苯、甲苯、苯 | 气袋完好，无破损。 |
|  | ZX22039137FQ00100131~ ZX22039137FQ00100331 | 硫化氢 | 吸收瓶完好、无破损、无倒吸现象。 |
|  | ZX22039137FQ00100150~ ZX22039137FQ00100350 | 非甲烷总烃 | 气袋完好，无破损。 |

5 监测现场信息

表5-1  有组织监测基本信息

| 点位名称 | 排气筒 |  | 处理工艺☆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 高度☆（m） | 内径或尺寸☆（m） |  |
| 2#污水池废气处理设施排放口 | 15 | 0.2 | —— |

表5-2  有组织监测负荷信息

| 采样日期 | 装置名称 | 负荷☆（%） |
| --- | --- | --- |
| 2023/4/21 | 2#废气处理设施 | 83.1 |

6 监测结果

- 表6-1  有组织废气监测结果表

| 采样日期 |  |  | 2023/4/21 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 点位名称 |  |  | 2#污水池废气处理设施排放口 |  |  |
| 采样频次 |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 样品编号 |  |  | ZX22039137 FQ00100113 | ZX22039137 FQ00100213 | ZX22039137 FQ00100313 |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 测 定 结 果 |  |  |
| 1 | 标况干烟气量 | m3/h | 146 | 103 | 147 |
| 2 | 苯 | mg/m3 | 0.319 | 0.328 | 0.299 |
| 3 | 苯排放速率 | kg/h | 0.00005 | 0.00003 | 0.00004 |
| 4 | 甲苯 | mg/m3 | 0.419 | 0.425 | 0.398 |
| 5 | 甲苯排放速率 | kg/h | 0.00006 | 0.00004 | 0.00006 |
| 6 | 间/对二甲苯 | mg/m3 | 0.080 | 0.086 | 0.085 |
| 7 | 间/对二甲苯排放速率 | kg/h | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 |
| 8 | 邻二甲苯 | mg/m3 | 0.214 | 0.214 | 0.192 |
| 9 | 邻二甲苯排放速率 | kg/h | 0.00003 | 0.00002 | 0.00003 |

- 表6-2  有组织废气监测结果表

| 采样日期 |  |  | 2023/4/21 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 点位名称 |  |  | 2#污水池废气处理设施排放口 |  |  |
| 采样频次 |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 样品编号 |  |  | ZX22039137 FQ00100131 | ZX22039137 FQ00100231 | ZX22039137 FQ00100331 |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 测 定 结 果 |  |  |
| 1 | 排气流量 | m³/h | 146 | 103 | 147 |
| 2 | 硫化氢 | mg/m³ | 0.01L | 0.01L | 0.01L |
| 3 | 硫化氢排放速率 | kg/h | —— | —— | —— |
| 备注：“L”表示未检出，前面的数字表示检出限。 |  |  |  |  |  |

- 表6-3  有组织废气监测结果表

| 采样日期 |  |  | 2023/4/21 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 点位名称 |  |  | 2#污水池废气处理设施排放口 |  |  |
| 采样频次 |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 样品编号 |  |  | ZX22039137 FQ00100150 | ZX22039137 FQ00100250 | ZX22039137 FQ00100350 |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 测 定 结 果 |  |  |
| 1 | 排气流量 | m³/h | 146 | 103 | 147 |
| 2 | 非甲烷总烃（以碳计） | mg/m³ | 46.1 | 43.0 | 43.7 |
| 3 | 非甲烷总烃（以碳计） 排放速率 | kg/h | 0.007 | 0.004 | 0.006 |

---------------------------------------------报告结束----------------------------------------------

| 报告编制：苏 静 |  | 审核人：李志超 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 批准人：谢立翔 |  | 批准日期： |  |