监  测  报  告

报告编号：FY-ZX-22-039-303

项目名称：中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化

分公司2022-2024年度外委监测-聚丙烯造粒

机抽吸系统排放口-月监测（12月份）

委托单位：中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化

分公司

监测单位：内蒙古富源新纪检测有限责任公司

签发日期：2023年12月16日

声   明

- 监测报告封面及骑缝位置无检验检测专用章无效。

- 监测报告无编制、审核、批准人员签字无效。

- 监测委托方如对监测报告数据有异议，请于收到报告之日起十五日内向本单位提出复测申请，同时附上报告原件并预付复测费，逾期不予受理。不可重复性或者不能进行复测的实验，不进行复测委托方放弃异议权利。

- 委托方办理完毕以上手续后，本单位会尽快安排复测。如果复测结果与异议内容相符，本单位将退还委托单位的复测费。

- 本报告外部提供数据右上角标注“☆”，当外部数据影响结果的有效性时，本单位不承担任何经济和法律责任。

- 委托送检的，其检验监测数据、结果仅适用于客户提供的样品，对于报告及所载内容的使用、使用所产生的直接或间接损失及一切法律后果，本单位不承担任何经济和法律责任。

- 本单位保证工作的客观公正性，对委托方的商业信息、技术文件等商业秘密履行保密义务。

- 未经本单位批准，不得复制（全文复制除外）本报告。经同意的复制品需加盖本单位公章后方能生效。

- 未经本单位书面同意，本报告及数据不得用于商品广告，违者必究。

- 如果项目左上角标注“*”标识，表示该项目为分包项目。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

防伪说明：

- 报告编号是唯一的；

- 报告采用特制防伪纸张印制，纸张表面带有“    ”防伪纹路，该防伪纹路不支持复印，即复制品不会带有“    ”防伪纹路。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

电话：（0471）4307403

传真：（0471）3819349

邮编： 010020

地址： 内蒙古呼和浩特市新华大街锦威商务中心10楼

内蒙古富源新纪检测有限责任公司受 中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司 委托，于2023年12月08日~2023年12月10日对项目 中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司2022-2024年度外委监测-聚丙烯造粒机抽吸系统排放口-月监测（12月份） 进行了监测，本次任务信息如下：

任务信息一览表

| 委 托 方 | 中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司 |
| --- | --- |
| 联 系 人 | 李正芳 |
| 委托方联系方式 | 13451344157 |
| 委 托 日 期 | 2022/7/30 |
| 受 托 方 | 内蒙古富源新纪检测有限责任公司 |
| 受托方联系方式 | （0471）4307403 |
| 外委或分包内容 | / |
| 监 测 性 质 | 委托监测 |
| 样 品 类 别 | 有组织废气 |
| 采 样 日 期 | 2023/12/8 |
| 采 样 地 点 | 中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司 |
| 采 样 人 员 | 刘林虎 吴沐宇 |
| 监 测 人 | 刘林虎 吴沐宇 坤飞 |
| 监 测 日 期 | 2023/12/8~2023/12/10 |
| 监 测 场 所 | 呼和浩特市总部 |
| 项 目 负 责 人 | 常玉军 |

1 监测内容

表1-1  各类别监测点位监测内容

| 类别 | 点位编号 | 点位名称 | 坐标 | 监测项目及频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | FQ001 | 聚丙烯造粒机抽吸系统排放口 | N:40°43′53.12″ E:111°45′08.18″ | 排气流量，低浓度颗粒物、非甲烷总烃排放浓度及其排放速率； 3次/天，监测1天。 |

2 监测及分析方法

- 表2-1  各类样品监测仪器及分析方法一览表

| 监测项目分类 | 序号 | 监测项目 | 监测方法及来源 | 使用仪器及编号 | 方法 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 1 | 排气流量 | 《固定污染源排气中 颗粒物测定 与气态污染物采样方法》 GB/T 16157-1996 （7排气流速、流量的测定） | 智能烟尘（气）测试仪FYXJ/HY-038[009] | —— |
|  | 2 | 低浓度颗 粒物 | 《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》 HJ 836-2017 | 智能烟尘（气）测试仪FYXJ/HY-038[009] 全自动恒温恒湿精密称量系统FYXJ/HY-047[001] 电子天平FYXJ/HY-101[007] | 1.0 mg/m3 |
|  | 3 | 非甲烷 总烃 | 《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》 HJ 38-2017 | 真空防爆采样箱FYXJ/HY-049[007] 气相色谱仪 FYXJ/HY-116[003] | 0.07mg/m3（以碳计） |

3 质量保证与控制措施

为保证本次监测结果准确、可靠，根据相关规定和要求，我公司对监测过程进行了质量控制，具体情况如下所示：

表3-1  监测使用仪器检定/校准情况表

| 仪器名称 | 仪器型号 | 仪器编号 | 有效期至 | 溯源方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 气相色谱仪 | GC9790-J | FYXJ/HY-116[003] | 2025/7/5 | 检定 |
| 智能烟尘（气）测试仪 | FY-YQ201 | FYXJ/HY-038[009] | 2024/8/17 | 检定 |
| 电子天平 | SQP | FYXJ/HY-101[007] | 2024/3/20 | 检定 |
| 全自动恒温恒湿精密称量系统 | CR-M | FYXJ/HY-047[001] | 2024/7/23 | 校准 |

4 样品描述

- 表4-1  样品描述表

| 样品描述 | 样品编号 | 监测项目 | 状态描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | ZX22039303FQ00100101~ ZX22039303FQ00100301 | 低浓度颗粒物 | 采样头完好，无破损。 |
|  | ZX22039303FQ00100150~ ZX22039303FQ00100350 | 非甲烷总烃 | 气袋完好，无破损。 |

5 监测现场信息

表5-1  有组织监测基本信息

| 点位名称 | 排气筒 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 高度☆（m） | 内径或尺寸☆（m） |
| 聚丙烯造粒机抽吸系统排放口 | 18.4 | 0.35 |

表5-2  有组织监测负荷信息

| 采样日期 | 装置名称 | 负荷☆（%） |
| --- | --- | --- |
| 2023/12/8 | 聚丙烯造粒机 | 90 |

此页以下空白

6 监测结果

表6-1  有组织废气监测结果

| 采样日期 |  |  | 2023/12/8 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 点位名称 |  |  | 聚丙烯造粒机抽吸系统排放口 |  |  |
| 采样频次 |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 |
| 样品编号 |  |  | ZX22039303 FQ00100101 | ZX22039303 FQ00100201 | ZX22039303 FQ00100301 |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 测 定 结 果 |  |  |
| 1 | 排气流量 | m³/h | 1244 | 1073 | 1461 |
| 2 | 低浓度颗粒物排放浓度 | mg/m3 | 2.5 | 2.7 | 2.4 |
| 3 | 低浓度颗粒物排放速率 | kg/h | 0.003 | 0.003 | 0.004 |

表6-2  有组织废气监测结果

| 采样日期 |  |  | 2023/12/8 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 点位名称 |  |  | 聚丙烯造粒机抽吸系统排放口 |  |  |
| 采样频次 |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 |
| 样品编号 |  |  | ZX22039303 FQ00100150 | ZX22039303 FQ00100250 | ZX22039303 FQ00100350 |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 测 定 结 果 |  |  |
| 1 | 排气流量 | m³/h | 1244 | 1073 | 1461 |
| 2 | 非甲烷总烃 | mg/m3 | 1.64 | 1.68 | 1.64 |
| 3 | 非甲烷总烃排放速率 | kg/h | 0.002 | 0.002 | 0.002 |

----------------------------------------------报告结束--------------------------------------------

| 报告编制：苏 静 |  | 审核人：高 君 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 批准人：谢立翔 |  | 批准日期： |  |

附件

工作照片：

聚丙烯造粒机抽吸系统排放口

附图1：有组织废气监测点位图